## 定常計算
排気系の回路網モデル 計算シート
黄色のセルが入力欄。他は数式（変更不要）。連載第16回のサンプル
ガス条件
温度 T [K] | 293.15
分子量 M [g/mol] | 28.013
平均分子速度 v_bar [m/s] | 470.7088 | = √(8RT/πM)
配管（分子流・円管）
内径 D [m] | 0.1
長さ l [m] | 1
コンダクタンス C [m^3/s] | 0.12323 | = π v_bar D^3 / (12 l)（第4回・分子流円管）
同 [L/s] | 123.2313
ポンプ
排気速度 S [m^3/s] | 0.3
実効排気速度 S_eff [m^3/s] | 0.08735 | = (1/S + 1/C)^-1（第5回）
同 [L/s] | 87.3503
チャンバー・ガス負荷
容積 V [m^3] | 0.1
内表面積 A [m^2] | 1
アウトガス速度 q [Pa·m^3/(s·m^2)] | 1e-05
ガス負荷 Q [Pa·m^3/s] | 1e-05 | = q × A（リーク等があればここに加算）
結果
到達圧 P_ult [Pa] | 0.00011448 | = Q / S_eff
時定数 tau [s] | 1.1448 | = V / S_eff（1桁下げるのに約2.3τ）
初期圧 P0 [Pa] | 0.01
目標圧 P_target [Pa] | 0.00022896 | 既定は到達圧の2倍。任意の値に書き換え可
排気時間 t [s] | 5.1041 | = τ ln((P0-P_ult)/(P_target-P_ult))

## 過渡解析
過渡解析（前進オイラー法）
V dP/dt = Q − S_eff·P を刻み幅 dt で数値積分。パラメータは「定常計算」シートを参照
刻み幅 dt [s] | 0.05 |  | 目安: τ の 1/10 以下。B列とC列を折れ線グラフにすると粗引きカーブになる
t [s] | P 数値解 [Pa] | P 解析解 [Pa]
0 | 0.01 | 0.01
0.05 | 0.0095682 | 0.0095775
0.1 | 0.0091554 | 0.0091731
0.15 | 0.0087605 | 0.008786
0.2 | 0.0083829 | 0.0084154
0.25 | 0.0080218 | 0.0080607
0.3 | 0.0076764 | 0.0077211
0.35 | 0.0073461 | 0.007396
0.4 | 0.0070303 | 0.0070849
0.45 | 0.0067282 | 0.006787
0.5 | 0.0064394 | 0.0065018
0.55 | 0.0061631 | 0.0062289
0.6 | 0.005899 | 0.0059676
0.65 | 0.0056463 | 0.0057174
0.7 | 0.0054047 | 0.005478
0.75 | 0.0051737 | 0.0052488
0.8 | 0.0049527 | 0.0050294
0.85 | 0.0047414 | 0.0048193
0.9 | 0.0045393 | 0.0046183
0.95 | 0.0043461 | 0.0044258
1 | 0.0041612 | 0.0042416
1.05 | 0.0039845 | 0.0040652
1.1 | 0.0038155 | 0.0038963
1.15 | 0.0036538 | 0.0037347
1.2 | 0.0034993 | 0.00358
1.25 | 0.0033514 | 0.0034319
1.3 | 0.0032101 | 0.0032901
1.35 | 0.0030749 | 0.0031544
1.4 | 0.0029456 | 0.0030245
1.45 | 0.0028219 | 0.0029002
1.5 | 0.0027037 | 0.0027811
1.55 | 0.0025906 | 0.0026672
1.6 | 0.0024824 | 0.0025581
1.65 | 0.002379 | 0.0024536
1.7 | 0.0022801 | 0.0023537
1.75 | 0.0021855 | 0.002258
1.8 | 0.0020951 | 0.0021664
1.85 | 0.0020086 | 0.0020787
1.9 | 0.0019258 | 0.0019948
1.95 | 0.0018467 | 0.0019144
2 | 0.0017711 | 0.0018375
2.05 | 0.0016987 | 0.0017638
2.1 | 0.0016295 | 0.0016934
2.15 | 0.0015634 | 0.0016259
2.2 | 0.0015001 | 0.0015613
2.25 | 0.0014396 | 0.0014995
2.3 | 0.0013817 | 0.0014403
2.35 | 0.0013263 | 0.0013836
2.4 | 0.0012734 | 0.0013294
2.45 | 0.0012228 | 0.0012775
2.5 | 0.0011744 | 0.0012278
2.55 | 0.0011281 | 0.0011802
2.6 | 0.0010838 | 0.0011346
2.65 | 0.0010415 | 0.001091
2.7 | 0.001001 | 0.0010493
2.75 | 0.00096229 | 0.0010094
2.8 | 0.00092526 | 0.00097112
2.85 | 0.00088985 | 0.00093451
2.9 | 0.00085599 | 0.00089947
2.95 | 0.0008236 | 0.00086592
3 | 0.00079263 | 0.00083381
3.05 | 0.00076301 | 0.00080307
3.1 | 0.00073469 | 0.00077364
3.15 | 0.0007076 | 0.00074547
3.2 | 0.0006817 | 0.00071851
3.25 | 0.00065692 | 0.00069269
3.3 | 0.00063323 | 0.00066798
3.35 | 0.00061058 | 0.00064433
3.4 | 0.00058891 | 0.00062169
3.45 | 0.00056819 | 0.00060001
3.5 | 0.00054837 | 0.00057926
3.55 | 0.00052942 | 0.0005594
3.6 | 0.0005113 | 0.00054039
3.65 | 0.00049397 | 0.00052219
3.7 | 0.00047739 | 0.00050476
3.75 | 0.00046154 | 0.00048808
3.8 | 0.00044639 | 0.00047212
3.85 | 0.00043189 | 0.00045683
3.9 | 0.00041803 | 0.0004422
3.95 | 0.00040477 | 0.0004282
4 | 0.00039209 | 0.00041479
4.05 | 0.00037997 | 0.00040196
4.1 | 0.00036837 | 0.00038967
4.15 | 0.00035728 | 0.00037791
4.2 | 0.00034668 | 0.00036665
4.25 | 0.00033654 | 0.00035588
4.3 | 0.00032684 | 0.00034556
4.35 | 0.00031756 | 0.00033569
4.4 | 0.00030869 | 0.00032623
4.45 | 0.00030021 | 0.00031718
4.5 | 0.0002921 | 0.00030852
4.55 | 0.00028434 | 0.00030023
4.6 | 0.00027692 | 0.00029229
4.65 | 0.00026983 | 0.00028469
4.7 | 0.00026304 | 0.00027742
4.75 | 0.00025656 | 0.00027046
4.8 | 0.00025035 | 0.00026379
4.85 | 0.00024442 | 0.00025741
4.9 | 0.00023874 | 0.0002513
4.95 | 0.00023331 | 0.00024545
5 | 0.00022812 | 0.00023986
5.05 | 0.00022316 | 0.0002345
5.1 | 0.00021841 | 0.00022937
5.15 | 0.00021388 | 0.00022446
5.2 | 0.00020953 | 0.00021976
5.25 | 0.00020538 | 0.00021526
5.3 | 0.00020141 | 0.00021095
5.35 | 0.00019762 | 0.00020683
5.4 | 0.00019399 | 0.00020288
5.45 | 0.00019051 | 0.00019911
5.5 | 0.00018719 | 0.00019549
5.55 | 0.00018402 | 0.00019203
5.6 | 0.00018098 | 0.00018871
5.65 | 0.00017808 | 0.00018554
5.7 | 0.0001753 | 0.00018251
5.75 | 0.00017264 | 0.0001796
5.8 | 0.0001701 | 0.00017682
5.85 | 0.00016767 | 0.00017415
5.9 | 0.00016535 | 0.0001716
5.95 | 0.00016313 | 0.00016916
6 | 0.000161 | 0.00016682
6.05 | 0.00015897 | 0.00016459
6.1 | 0.00015703 | 0.00016245
6.15 | 0.00015517 | 0.0001604
6.2 | 0.00015339 | 0.00015843
6.25 | 0.00015169 | 0.00015656
6.3 | 0.00015007 | 0.00015476
6.35 | 0.00014851 | 0.00015304
6.4 | 0.00014703 | 0.00015139
6.45 | 0.00014561 | 0.00014981
6.5 | 0.00014425 | 0.0001483
6.55 | 0.00014295 | 0.00014686
6.6 | 0.0001417 | 0.00014547
6.65 | 0.00014051 | 0.00014415
6.7 | 0.00013938 | 0.00014288
6.75 | 0.00013829 | 0.00014167
6.8 | 0.00013725 | 0.00014051
6.85 | 0.00013626 | 0.00013939
6.9 | 0.0001353 | 0.00013833
6.95 | 0.0001344 | 0.00013731
7 | 0.00013353 | 0.00013633
7.05 | 0.00013269 | 0.0001354
7.1 | 0.0001319 | 0.00013451
7.15 | 0.00013114 | 0.00013365
7.2 | 0.00013041 | 0.00013283
7.25 | 0.00012971 | 0.00013205
7.3 | 0.00012905 | 0.0001313
7.35 | 0.00012841 | 0.00013058
7.4 | 0.0001278 | 0.00012989
7.45 | 0.00012722 | 0.00012923
7.5 | 0.00012667 | 0.0001286
7.55 | 0.00012613 | 0.000128
7.6 | 0.00012563 | 0.00012742
7.65 | 0.00012514 | 0.00012687
7.7 | 0.00012467 | 0.00012634
7.75 | 0.00012423 | 0.00012583
7.8 | 0.0001238 | 0.00012535
7.85 | 0.0001234 | 0.00012488
7.9 | 0.00012301 | 0.00012444
7.95 | 0.00012263 | 0.00012401
8 | 0.00012228 | 0.0001236
8.05 | 0.00012194 | 0.00012321
8.1 | 0.00012161 | 0.00012284
8.15 | 0.0001213 | 0.00012248
8.2 | 0.000121 | 0.00012214
8.25 | 0.00012072 | 0.00012181
8.3 | 0.00012045 | 0.0001215
8.35 | 0.00012018 | 0.0001212
8.4 | 0.00011994 | 0.00012091
8.45 | 0.0001197 | 0.00012064
8.5 | 0.00011947 | 0.00012038
8.55 | 0.00011925 | 0.00012012
8.6 | 0.00011904 | 0.00011988
8.65 | 0.00011884 | 0.00011965
8.7 | 0.00011865 | 0.00011943
8.75 | 0.00011847 | 0.00011922
8.8 | 0.0001183 | 0.00011902
8.85 | 0.00011813 | 0.00011882
8.9 | 0.00011797 | 0.00011864
8.95 | 0.00011782 | 0.00011846
9 | 0.00011767 | 0.00011829
9.05 | 0.00011753 | 0.00011813
9.1 | 0.0001174 | 0.00011797
9.15 | 0.00011727 | 0.00011782
9.2 | 0.00011715 | 0.00011768
9.25 | 0.00011703 | 0.00011754
9.3 | 0.00011692 | 0.00011741
9.35 | 0.00011682 | 0.00011729
9.4 | 0.00011671 | 0.00011717
9.45 | 0.00011662 | 0.00011705
9.5 | 0.00011652 | 0.00011694
9.55 | 0.00011643 | 0.00011684
9.6 | 0.00011635 | 0.00011674
9.65 | 0.00011627 | 0.00011664
9.7 | 0.00011619 | 0.00011655
9.75 | 0.00011611 | 0.00011646
9.8 | 0.00011604 | 0.00011638
9.85 | 0.00011598 | 0.00011629
9.9 | 0.00011591 | 0.00011622
9.95 | 0.00011585 | 0.00011614
10 | 0.00011579 | 0.00011607

## 直列合成
分子流の直列合成（Oatley式）
同一断面の要素を直列にする場合。ビーミング効果の補正（第16回）
各要素の透過確率 K
要素1 K1 | 0.514 | 例: L/D=1 の円管の Clausing 係数 0.514
要素2 K2 | 0.514
合成透過確率
単純直列 1/K = Σ(1/Ki) | 0.257 | ビーミングを無視。過小評価になる
Oatley式 | 0.3459 | (1-K)/K = Σ(1-Ki)/Ki。参考: L/D=2 円管の厳密値 ≈ 0.357
コンダクタンスへの換算
断面積 A [m^2] | 0.007854 | 既定は「定常計算」の配管径から。任意の値に書き換え可
オリフィスC = (v_bar/4)A [m^3/s] | 0.92423
合成C（Oatley）[m^3/s] | 0.31969 | = K_tot × (v_bar/4) A（第15回）